附件

2014年医疗器械质量抽验不合格产品名单

| 序号 | 产品名称 | 被抽样单位 | 标示生产单位 | 商标 | 规格 | 综合判定 | 主要不合格项 或主要问题 | 生产日期/批号/出厂编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用输液器（带针） | 四川新世纪医用高分子制品有限公司 | 四川新世纪医用高分子制品有限公司 | 良友 | H 0.7x25TW SB | 不符合规定 | 6.9连接座 | 批号：20140603 |
| 2 | 一次性使用输液器（带针） | 四川新世纪医用高分子制品有限公司 | 四川新世纪医用高分子制品有限公司 | 良友 | H 0.7x25TW SB | 不符合规定 | 6.9连接座 | 批号：20140616 |
| 3 | 一次性使用输液器（带针） | 四川新世纪医用高分子制品有限公司 | 四川新世纪医用高分子制品有限公司 | 良友 | H 0.7x25TW SB | 不符合规定 | 6.9连接座 | 批号：20140609 |
| 4 | 一次性使用静脉输液针 | 四川新世纪医用高分子制品有限公司 | 四川新世纪医用高分子制品有限公司 | 良友 | 0.55x20TW SB | 不符合规定 | 6.9连接座 | 批号：20140401 |
| 5 | 一次性使用静脉输液针 | 四川新世纪医用高分子制品有限公司 | 四川新世纪医用高分子制品有限公司 | 良友 | 0.55x20TW SB | 不符合规定 | 6.9连接座 | 批号：20140310 |
| 6 | 电脑中频治疗仪 | 中江县人民医院 | 北京奔奥新技术有限公司 | / | BA2008-II型 | 不符合规定 | 19连续漏电流和患者辅助电流 56.3链接-概述 | 生产日期：2014.01.22 |
| 7 | 家用低频理疗仪 | 泸州凡宇医疗器械有限公司 | 苏州医疗用品厂有限公司 | 华佗牌 | TENS-300型 | 不符合规定 | 51.101电源电压波动 | 出厂日期：201212 |
| 8 | 一次性使用静脉输液针 | 甘孜藏族自治州人民医院 | 四川新世纪医用高分子制品有限公司 | 良友 | 0.55x20TW SB | 不符合规定 | 6.9连接座 | 批号：20131101 |
| 9 | 一次性使用无菌注射器（带针） | 内江市市中区妇幼保健院 | 四川新世纪医用高分子制品有限公司 | 良友 | 10ml 0.8x32TWLB | 不符合规定 | 4.4注射针针座 4.5最大穿刺力 | 批号：20121123 |
| 10 | 一次性使用静脉输液针 | 四川省内江宇成医疗设备有限责任公司 | 四川新世纪医用高分子制品有限公司 | 良友 | 0.55x20TW SB | 不符合规定 | 6.9连接座 | 批号：20140120 |
| 11 | 一次性使用静脉输液针 | 南充市中医医院 | 四川新世纪医用高分子制品有限公司 | 良友 | 0.55x20TW SB | 不符合规定 | 6.9连接座 | 批号：20131101 |
| 12 | 压缩空气式雾化器 | 四川太极大药房简阳天缘药店 | 内蒙古英华融泰高科技发展有限公司 | 华英融泰 | YHRT-II（合格证） | 不符合规定 | 7输入功率 | 130814（生产批号） 出厂日期2013.8.31 |
| 13 | 高频电灼治疗仪 | 四川鸿图医疗科技有限公司 | 武汉高科恒大光电有限公司 | / | CHX型 | 不符合规定 | 4.2.3电源的适应性 | 生产日期：2014年5月 出厂编号6D140527 |
| 14 | 高频电离子手术治疗仪 | 成都维信电子科大新技术有限公司 | 成都维信电子科大新技术有限公司 | 维信 | GDZ9651B | 不符合规定 | 15电压和（或）能量的限制 | 生产日期：2014年6月 出厂编号14066090 |
| 15 | 一次性使用输液器（带针） | 德阳万兴医疗器械有限责任公司 | 四川新世纪医用高分子制品有限公司 | 良友 | H 0.7x25TW SB | 不符合规定 | 6.9连接座 | 批号：20130304 |
| 16 | 一次性使用输液器（带针） | 四川省广汉医药开发有限公司 | 四川新世纪医用高分子制品有限公司 | 良友 | H 0.7x25TW SB | 不符合规定 | 6.9连接座 | 批号：20140310 |
| 17 | 一次性使用静脉输液针 | 四川康宁医用器材有限公司 | 四川康宁医用器材有限公司 | 必康 | 0.55x20TW SB | 不符合规定 | 6.9连接座 | 批号：140416 |
| 18 | 制氧机 | 达州市通川区华光医疗器械有限公司 | 江苏艾诺医疗科技有限公司 | / | AN-3W | 不符合规定 | 57.2网电源连接器和设备电源输入插口 | 2014年5月(出厂日期)出厂编号：405193 |
| 19 | 电子体温计 | 成都御森堂科技有限公司 | 郑州迈斯通医疗科技有限公司 | home康庄 | TSO-A型 | 不符合规定 | 4.3温度显示 4.4提示功能 4.5测量时间 4.6记忆功能 | 出厂编号：20130525 |
| 20 | 电子体温计 | 四川省南充药业（集团）有限公司医疗器械分公司 | 江苏鱼跃医用仪器有限公司 | / | DL-I型 | 不符合规定 | 4.3温度显示 4.4提示功能 4.5测量时间 4.6记忆功能 4.7自动关机功能 | 出厂日期：09 05 10 |
| 21 | 高电位治疗机 | 眉山市冠瑞星瑞医疗器械有限公司 | 上海冠瑞医用电子有限公司 | 冠瑞 | GR-GDW-09A | 不符合规定 | 4.2.2负电位输出 | 出厂编号：0482914271 |