#### 四川省卫生计生委关于2015年人口和计划生育服务体系建设项目设备采购技术参数征求意见公告

#### 社会各界：
　　为确保我委医疗设备政府采购更加公平、公正、公开，根据工作安排，现将我委拟采购的2015年人口和计划生育服务体系建设项目设备技术参数挂网征求意见，欢迎社会各界（包括单位和个人）填写征求意见表，发送至邮箱： 410350262@qq.com。
　　联系人：张先生，联系电话：028-86134759。
　　征求意见时间：2015年9月14日8:00-9月18日18:00
　　附件：1.2015年人口和计划生育服务体系建设项目拟采购设

#### 备品目及技术参数
            2.征求意见表

#### 四川省卫生计生委员会

#### 2015年9月14日

附件1：

一、计划生育流动服务车

1、车辆外形尺寸（mm）：长：大于5600、小于6000

宽：大于1800、小于2500

高：大于2000、小于2600

2、双轴；轴距(mm): 大于3700

3、空调: 前后独立空调

4、最小离地间隙(mm): 大于160

5、最高车速(km/h): 大于等于120

6、最大爬坡度: 大于等于30°

7、发动机排量：大于2.4T（L）

8、变速器: 手动6速变速器

9、行车制动: 前碟后碟＋多回路液压制动＋真空助力+ABS

10、排放标准: 按照国家最新排放标准要求

11、前悬/后悬: 前独立悬挂后独立悬挂或半独立及钢板减震。

12、底盘: 全承载式

13、前门: 前门内置防横梁、滑动踏板

14、后门:对开式

15、全车外壳金属材料，车顶内部加固

16、行车记录仪，两个安全气囊

17、计划生育流动服务车专用配置:

| 1 | 镶嵌式警蓝色爆闪灯，车载扩音设备，支持CD播放，车顶固定外置扬声器 |
| --- | --- |
| 2 | 车身两侧喷涂计划生育流动服务车标识 |
| 3 | 日光灯照明（LED）带及射灯 |
| 4 | 车载智能逆变系统1000W，提供24小时不间断电源 |
| 5 | 外接电源系统、防水插座、30米电缆线 |
| 6 | 220v 插座5-6个，12v插座大于2个 |
| 7 | 分隔墙, 分隔墙上有透明滑行窗 |
| 8 | 前2座后6座，座椅下面是隐藏式储物柜，带安全带 |
| 9 | 急救箱和固定式药械柜，固定2个10公升氧气瓶 |
| 10 | 2 kg灭火器及支撑架2个 |
| 11 | 预留急救设备挂架安装位置，及固定不锈钢污物桶位置 |

二、化学发光免疫分析仪技术参数

1.检测方法：全自动化学发光免疫分析（管式）；

2.速度：每小时≥200个测试；

3.检测项目必须要有注册证，注册项目≥25项，其中必须满足甲状腺激素(TSH)、性激素(HCG)、肿瘤标志物(AFP)、感染性标志物(TORCH)等；

4.性能：批内精密度<10%，检测范围满足要求；

5.样品原始管上机，急诊优先；

6.样品位：≥100个，可连续加载；

7.试剂位：≥20个，试剂舱位具有冷藏功能；

8.试剂和样品：采用条形码扫描管理；
     9. 试剂具有在线追加功能；

10.加样针：钢针，并具有液面监测、凝块监测，立体防撞、气泡检测功能。

11. 不间断电源（UPS）：≥5000VA；

12. 输出设备：品牌计算机、≥17吋彩色显示器，激光打印机，正版软件（终生免费升级）；

13.可通过端口与Lis系统连接；

14.提供配套试剂和免费校准品，能够提供配套的质控品。

15.提供免费的三年售后服务，仪器故障响应时间≤4小时，每年一次免费校准。

16. 售后服务：在四川省设有工商注册厂家售后服务机构，厂家售后服务工程师≥10人（提供人员社保缴纳证明）。

三、数字化B型超声诊断仪

（1）功能。支持腹部、妇产、浅表部位的超声检查，也能完成一般心脏的超声检查；具备二维黑白（灰阶）、二维彩色，频谱测量等。

（2）测量。可用于测量距离大小、周长、频谱血流、孕龄和预产期估算。

（3）显示器。15±2寸；超声专业显示器，图像细腻，无闪烁，支持中文显示。

（4）图像质量。灰阶（黑白）细腻，无闪烁；彩色：灵敏度较高，可显示肝脏内血管，门脉，子宫周围血管；图像显示模式：单幅、双幅、二维+频谱。

（5）探头。标配≥3个探头；插口：≥2个；探头种类可选，所选探头要配备完全的相应软件包；

腹部和妇产：凸振探头3.5-5.0MHz，振元：≥128；

表浅探头：线振探头7.0-10.0MHz，振元：≥64；

心脏探头：相控阵探头（可选），2.0-4.0MHz，振元：≥64；

经阴道和直肠腔内探头（可选），5.0-7.5MHz。

（6）操作面板。中文，简捷，便于操作方便，功能键排列布局合理；轨迹球清洁方便。

（7）存储。硬盘：≥320G;存储格式：静态BMP/JPGTIFF等；动态：PC公用格式；可节选。

（8）图像回放。≥60秒；传输：视频口、s口；优口：≥3个。

（9）售后保修。探头：≥24个月；主机：≥18个月；

故障响应：按照当地情况计算响应时间2-4小时，到场时间24-48小时，提出和协商具体要求；备用机的提供：在严重故障，需要回厂大修时，应提供备用机，以保障工作。

（10）其他要求。到货时间：一般签署后3个月内；售后培训：装机后一周内。

四、全自动生化分析仪

1、仪器类型：分立式,全自动,试剂全开放。

2、工作速度：生化测试速度≥550Test/H（不含电解质），需提供注册证和检测报告等证明文件。

3、系统功能：24小时连续开机，急诊优先插入

4、测试方法：终点法、速率法、固定时间法等

5、样本盘：≥60个样本位；

6、最小样本量：≤3µl，0.1µl递增

7、最小试剂量：≤30µl，1µl递增。

8、样本针、试剂针具有液面感应、随量跟踪、立体防撞保护等功能。

9、试剂盘：≥40个试剂位，具有24小时连续冷藏试剂功能。

10、反应系统：反应盘：≥60个比色杯，具有自动冲洗功能，非塑料。温控方式为恒温
非水浴方式。

11、最小反应液体积：≤150µl。

12、光源：进口卤素灯，寿命可达2000小时以上。

13、分光系统：全息凹面光栅式后分光，吸光度范围： 0～3.0Abs。

14、波长：≥8个

15、具有生产厂家ISO9001、ISO13485、投标型号产品 CE认证和FDA认证证书

16、配套系统：中文软件系统，品牌计算机壹台、19寸液晶显示屏壹台、激光打印机一台，品牌纯净水机一台，不间断电源（能保证仪器在停电时持续工作2小时以上）。

17.可通过端口与Lis系统连接；

18.提供配套试剂和免费校准品，能够提供配套的质控品,能够通过SFDA认证。

19.提供免费的三年售后服务，仪器故障响应时间≤4小时，每年一次免费校准。

20.售后服务：在四川省设有工商注册厂家售后服务机构，厂家售后服务工程师≥10人（提供四川省内工程师社保缴纳证明）。

21.市场占有率较高，在省内5家以上三级医院装机（提供用户名单及联系方式）。

五、五分类血细胞分析仪

- 检测原理：WBC五分类双通道检测，采用半导体激光散射，流式细胞术，细胞化学染色，实现白细胞的准确五分类。

- 检测参数：测试参数≥23项。

- DIFF激光通道：对嗜酸性粒细胞进行特异性染色，使淋巴细胞，单核细胞，嗜酸性粒细胞和中性粒细胞完全区分开来。

- 独立嗜碱细胞通道：具有独立检测通道，实现嗜碱性粒细胞和WBC总数的精确检测。

- 细胞差别溶解技术：具有可有效排除难溶性红细胞，巨大血小板，血小板聚集等因素对嗜碱细胞等计数结果的影响。

- 仪器类型：全自动五分类血细胞计数仪

- 检测速度：≥40样本/小时。

- 激光装置：信号稳定，使用寿命长的半导体激光器。

- 检测模式：全血模式、预稀释模式、末梢全血模式。

- 分析模式：大于等于四种，预稀释模式CBC, 预稀释模式CBC+DIFF，全血模式CBC，全血模式CBC+DIFF等。

- 报告图形显示：3个直方图，1个散点图

- 异常信息报警功能：具备未成熟细胞和异常/异型淋巴细胞等报警功能。

- 末梢血分析：末梢血测定≤15μL，血液预稀释测定≤20μL。15μL末梢血即可得到准确的白细胞五分类和全血细胞计数，满足门急诊病人、儿童患者、血液病人等特殊患者采血的需要。

- 预稀释重测功能：具备预稀释模式下重测一次功能，避免二次采血。

- 试剂恒温系统：采用螺旋式恒温技术，完全避免环境温度变化对检测结果的影响，提供照片或者验机。

- RBC/PLT通道：采用独特液路结构，避免细胞残留，重叠现象对细胞检测的影响。

- 抗干扰技术：采用独特的电气隔离技术。

- 环保型试剂：HGB检测采用无氰试剂检测，避免环境污染。

- 稀释器：仪器内置稀释器，采样针自动分注稀释液，无需手工加注稀释液。

- 排堵方式：高压灼烧、正反冲清洗。

- 采样针功能：采样针侧面开口，防止采样针与样本容器底部抵死后造成吸样不足，提供照片或者验机。

- 样本存储：存储不少于20000份样本的全部信息。

- 样本回顾：可组合查询，方便快捷。

- 报告格式：中文报告，用户可自定义报告格式。

- 数据传输：具备网络接口和联网功能，可接入实验室信息管理系统（LIS）和医院信息管理系统（HIS）。

- 条码扫描：可选配手持条码扫描仪。

- 控制部分：外接电脑控制血球分析仪，全中文操作系统，方便维护数据，方便输入信息。标配中文数据处理软件。

- 质量控制：L-J和X-B质控方法，并提供质控图形。

- 校准方式：有全血、预稀释两套独立的校准系数，不仅具备手动校准和校准物校准功能，还有新鲜血校准功能。

- 售后服务：厂家在本省设有工商注册的售后服务机构，并提供证明文件。

- 用户情况：同系列五分类产品在本省用户≥50家，三级以上医院用户≥10家（提供名单及联系电话备查）。

六、全自动酶标分析仪

1.检测通道：8个通道；

2.进液通道：4个通道；

3.测量范围：0-4.000Abs

4．准 确 度：±0.5%或±0.005A

5.滤 光 片：标准配置405、450、492和630nm四片，最多可装载8片

6．波长精度：	±1nm

7.检测速度：单波长﹤5秒/96孔

8．振板功能：具备，速度和时间可调

9.项目设置：在同一块板上可同时设置10个以上不同的项目

10.对照设置:可在任意位置设置4对以上的阴阳性对照

11．存    储:可存储100组以上程序，10万个以上测试结果

12.质      控:可做Westguard多规则质控和即刻法质控，可存储不少于3年的质控图

13.权限管理：具有多种权限分级保护，防止未经授权使用

14.打    印：	外接打印机，可打印中文报告。

15.标配UPS（保证断电后工作2小时以上）、品牌计算机、报告软件各一套。

16.通过TUV及CMD  ISO9001和ISO13485质量体系认证；通过产品CE认证；

17.业绩：同类产品省内三级医院使用量＞10家，以保证产品质量的可靠性

18.省内有注册五年以上的办事机构以保证售后服务（提供工商登记表）

19.近四年内省级招标中单次招标超过100台，提供合同复印件证明。

20.提供配套试剂和免费校准品，能够提供配套的质控品,能够通过SFDA认证。

21.提供免费的三年售后服务，仪器故障响应时间≤4小时，每年一次免费校准。

22.售后服务：在四川省设有工商注册厂家售后服务机构，厂家售后服务工程师≥10人（提供四川省内工程师社保缴纳证明）。

23.市场占有率较高，在省内5家以上三级医院装机（提供用户名单及联系方式）。

七.全自动尿液分析仪

1.测试项目：≥11项, 带校准条。

2.全自动检测。可测项目：尿液中白细胞、酮体、亚硝酸盐、尿胆原、胆红素、蛋白质、葡萄糖、比重、隐血、pH、维C等

3、测定速度：≥120个/小时

4、测定波长：≥3个

5、存储：可自动存储病人数据，测试结果储存数量≥2000，可按日期、尿样编号及项目检索

6、显示器： LCD显示器，≥5英寸，触摸屏

7、打印：可外接并口针式打印机

8、接口： 支持RS232C

9、报告：中英文报告，支持定性和半定量结果

10、光源：LED冷光源，寿命≥1500H

11、断电保护：具有断电自动保存所有测量数据

12、电源：宽电源设计，AC100-220V，50Hz/60Hz

13、具备废纸盒自动收集废纸条；废液盘收集积累的残液

14、试纸条姿态检测：拥有完备的试纸条姿态检测，发生异常及时报警的同时无需中止测试过程；

15. 标配UPS（保证断电后工作2小时以上）、品牌计算机、报告软件各一套。

16.提供配套试剂和免费校准品，能够提供配套的质控品,能够通过SFDA认证。

17.提供免费的三年售后服务，仪器故障响应时间≤4小时，每年一次免费校准。

18.售后服务：在四川省设有工商注册厂家售后服务机构，厂家售后服务工程师≥10人（提供四川省内工程师社保缴纳证明）。

23.市场占有率较高，在省内5家以上三级医院装机（提供用户名单及联系方式）

附件2：

征求意见表

| 姓 名 |  | 单 位 |  | 职 务 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 身份 类别 | 人大代表（）政协委员（）机关、企事业单位员工（）其他（） |  |  | 联系电话 |  |
| 意见和建议： |  |  |  |  |  |